札幌市生活道路設置型ＬＥＤ街路灯仕様適合申出書

年　　月　　日

（あて先）札幌市長

申出者　住　　所

商号または名称

代表者　職・氏名　　　　　　　　　　　印

下記の製品は「札幌市生活道路設置型ＬＥＤ街路灯仕様書」に適合していることを、申し出いたします。

記

| 適合タイプ | ４０型 ・ ６０型 （いずれかに○印） |
| --- | --- |
| 製品名(型番) |  |
| 製品仕様 | 別紙のとおり |
| 製造者 |  |
| 製造者・ 代理店等の区別 （いずれかに○印） | ・製造者 ・代理店等（製造者との関係を証明する書類を添付すること） |
| 担当者 | 住 所 |  |
|  | 所 属 |  |
|  | 役 職 |  |
|  | 名 前 |  |
|  | 電 話 |  |
|  | FAX |  |
|  | E-mail |  |

※提出書類はすべて日本語で作成すること。

別紙

札幌市生活道路設置型LED街路灯仕様確認書

| 仕様項目 | 基準 | 製品仕様 | 適合性 | 添付資料 （資料番号） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １－(2) | 入力電圧100V |  |  |  |  |
|  | 入力容量 規定以下 |  |  |  |  |
| ２－(1) | 電気用品安全法 |  |  |  |  |
| ２－(2) | JIS C8105-1 |  |  |  |  |
| ２－(3) | JIS C8105-2-3 |  |  |  |  |
| ２－(4) | JIS C8105-3 |  |  |  |  |
| ２－(5) | JIS C8121-2-2 |  |  |  |  |
| ２－(6) | JIS C8147-1 |  |  |  |  |
| ２－(7) | JIS C8147-2-13 |  |  |  |  |
| ２－(8) | JIS C8152 |  |  |  |  |
| ２－(9) | JIS C8153 |  |  |  |  |
| ２－(10) | JIS C8154 |  |  |  |  |
| ２－(11) | JIS C8155 |  |  |  |  |
| ２－(12) | JIEG-001 |  |  |  |  |
| ３－(1) | 構造一般 |  |  |  | 製品図面を添付すること。 材質、塗装仕上げを記載すること。 |
| ３－(2) | 取付方法 |  |  |  |  |
| ３－(3) | 取付形状 |  |  |  |  |
| ３－(4) | 正面方向750mm以下 |  |  |  |  |
| ３－(5) | 耐垂直荷重70kgf 耐風圧荷重40m/s |  |  |  | 試験成績書を添付すること。 |
| ３－(6) | 氷柱が生じにくいこと。 |  |  |  | 氷柱が生じにくいと判断した根拠となる、積雪地における実証実験の結果、低温実験室等における氷柱付着試験の結果などを添付すること。 |
| ３－(7) | モジュール単位で交換が可能な構造であること。 |  |  |  | ＬＥＤモジュール／ユニット、電源部等の障害、劣化が発生した場合に、交換可能なモジュール／ユニットを明示すること。 |
| ４－(1) | 固有エネルギー消費効率 60lm/W以上 |  |  |  | 定格光束（ｌｍ）÷定格消費電力（Ｗ） |
| ４－(2) | 適用周囲温度 -10℃～35℃ |  |  |  |  |
| ４－(3) | 水平面5lx以上 |  |  |  | 等照度分布図を添付すること。 計算ソフト名、設定条件など、再現可能な条件を記載すること。 |
|  | 均斉度0.2以上 |  |  |  |  |
|  | 光度値表 |  |  |  | 水平角0～360°、鉛直角度0～90°の光度値を５°ごとに測定した光度値表を提出すること。単位はcd／1000lmとすること。 |
|  | 配光曲線図 |  |  |  |  |
|  | 正弦等光度図 |  |  |  |  |
|  | 照明率曲線 |  |  |  |  |
| ４－(4) | 鉛直面85度以上 の平均輝度 |  |  |  | 平均輝度は次式により計算すること。 Ｌ＝Ｉ85／Ａ Ｌ：鉛直面85度以上の平均輝度 （cd／㎡） Ｉ85：照明器具の鉛直角85度方向の光度の最大値（cd） Ａ：照明器具の発光部分の見かけの大きさ（㎡） ※見かけの大きさは、グローブが十分に光を散乱するもの（フロスト加工、プリズム加工等）の場合はグローブの面積、それ以外の場合は発光面の面積（チップごとの反射板の面積の合計等）とすること。 |
| ４－(5) | 上方光束比5％以下 |  |  |  |  |
| ４－(6) | 2,500K～5,500K |  |  |  | ＬＥＤチップ製造メーカーの仕様書等、もしくは分光放射照度計等による測定結果を添付すること |
| ４－(7) | Ra＝60以上 |  |  |  |  |
| ４－(8) | IP23・IP44 |  |  |  | 防塵試験、防水試験の試験成績書を添付すること。 |
| ４－(9) | 自動点滅器 |  |  |  |  |
| ４－(10) | 定電流電源装置 |  |  |  | 電源装置の出力波形を添付すること。 |
| ４－(11) | 耐用年数15年 |  |  |  | 使用部品等の耐用年数等から期待される設計寿命について、精算書又は考え方等を記載すること。 |
| ４－(12) | 期待寿命 60,000時間以上 |  |  |  | ＬＥＤの設計寿命を算定した考え方等について記載すること。ジャンクション温度の規格、温度管理、実測データ等について必要な測定値、計算書を添付すること。また、加速度試験等で設計寿命を設定している場合は、基準、考え方、根拠等の資料を添付すること。 |
| ５ | 表示板 |  |  |  | 表示板の様式を添付すること。 |
| ６－(1) | 絶縁抵抗30MΩ以上 |  |  |  | 試験成績書を添付すること。 |
| ６－(2) | 耐電圧1500V |  |  |  | 試験成績書を添付すること。 |
| ６－(3) | JIS C61000-3-2 クラスＣ |  |  |  | 試験成績書を添付すること。 器具の力率、各次数の含有率（％）を明記すること。 |
| ６－(4) | JIS C61000-4-5 対地間10kV、 線間5kV |  |  |  | 試験成績書を添付すること。 サージ電圧は、対地間(コモンモード)10kV、線間(ノーマルモード)5kVとすること。 |
| ６－(5) | 本確認書に添付した以外にも、仕様の確認に必要な書類は速やかに提出可能であること。 |  |  |  |  |
| ６－(6) | 書類は日本語で作成すること。 |  |  |  | 日本語以外の原版の翻訳による場合は、翻訳者および灯具メーカー各々が署名・押印して、原版と翻訳書を併せて提出すること。 |
| ７ | ３年保証 |  |  |  | 納品時に保証書を発行すること。 |

記載方法

(1) 「札幌市生活道路設置型LED街路灯仕様書」の各項目ごとに、製品の仕様を「製品仕様欄」に記載し、適合している場合は、「適合性欄」に「適合」と記載すること。

(2) 「製品仕様欄」内に製品仕様を記入しがたい場合は、別途一連番号を付した資料を添付し、「資料番号欄」に資料の番号を記載すること。

(3)「備考欄」において、添付を求めている資料は必ず添付すること。

(4) 試験成績書には、試験場所、試験日、試験条件、合否判定条件、測定器等のメーカー名・型番等を明記し、試験担当者、承認者がそれぞれ署名または押印すること。

(5) 提出書類はすべて日本語で提出すること。

(6) PDF形式の電子データを合わせて提出すること。

別紙

札幌市生活道路設置型LED街路灯仕様確認書（記載例）

| 仕様項目 | 基準 | 製品仕様 | 適合性 | 添付資料 （資料番号） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １－(2) | 入力電圧100V | AC100～240V | 適合 | 資料１ |  |
|  | 入力容量 規定以下 | 55VA | 適合 | 資料１ |  |
| ２－(1) | 電気用品安全法 | 準拠 | 適合 |  |  |
| ２－(2) | JIS C8105-1 | 準拠 | 適合 |  |  |
| ２－(3) | JIS C8105-2-3 | 準拠 | 適合 |  |  |
| ２－(4) | JIS C8105-3 | 準拠 | 適合 |  |  |
| ２－(5) | JIS C8121-2-2 | 準拠 | 適合 |  |  |
| ２－(6) | JIS C8147-1 | 準拠 | 適合 |  |  |
| ２－(7) | JIS C8147-2-13 | 準拠 | 適合 |  |  |
| ２－(8) | JIS C8152 | 準拠 | 適合 |  |  |
| ２－(9) | JIS C8153 | 準拠 | 適合 |  |  |
| ２－(10) | JIS C8154 | 準拠 | 適合 |  |  |
| ２－(11) | JIS C8155 | 準拠 | 適合 |  |  |
| ２－(12) | JIEG-001 | 準拠 | 適合 |  |  |
| ３－(1) | 構造一般 | 準拠 | 適合 | 資料１ | 製品図面を添付すること。 材質、塗装仕上げを記載すること。 |
| ３－(2) | 取付方法 | 準拠 | 適合 | 資料１ |  |
| ３－(3) | 取付容易な形状 | 準拠 | 適合 | 資料１ |  |
| ３－(4) | 正面方向750mm以下 | 350mm | 適合 | 資料１ |  |
| ３－(5) | 耐垂直荷重70kgf 耐風圧荷重40m/s | 別添のとおり | 適合 | 資料２ | 試験成績書を添付すること。 |
| ３－(6) | 氷柱が生じにくいこと。 | 別添のとおり | 適合 | 資料３ | 氷柱が生じにくいと判断した根拠となる、積雪地における実証実験の結果、低温実験室等における氷柱付着試験の結果などを添付すること。 |
| ３－(7) | モジュール単位で交換が可能な構造であること。 | 別添のとおり | 適合 | 資料１ | ＬＥＤモジュール／ユニット、電源部等の障害、劣化が発生した場合に、交換可能なモジュール／ユニットを明示すること。 |
| ４－(1) | 60lm/W以上 | ７８ｌｍ／Ｗ | 適合 | 資料４ | 器具光束（ｌｍ）÷入力電力（Ｗ） |
| ４－(2) | 適用周囲温度 -10℃～35℃ | -20℃～40℃ | 適合 | 資料１ |  |
| ４－(3) | 水平面5lx以上 | 5.2lx | 適合 | 資料５ | 等照度分布図を添付すること。 計算ソフト名、設定条件など、再現可能な条件を記載すること。 |
|  | 均斉度0.2以上 | 0.25 | 適合 |  |  |
|  | 光度値表 | 別添のとおり | 適合 | 資料６ | 水平角0～360°、鉛直角度0～90°の光度値を５°ごとに測定した光度値表を提出すること。単位はcd／1000lmとすること。 |
|  | 配光曲線図 | 別添のとおり | 適合 | 資料７ |  |
|  | 正弦等光度図 | 別添のとおり | 適合 | 資料７ |  |
|  | 照明率曲線 | 別添のとおり | 適合 | 資料７ |  |
| ４－(4) | 鉛直面85度以上 の平均輝度 | 18,500cd／㎡ | 適合 | 資料８ | 平均輝度は次式により計算すること。 Ｌ＝Ｉ85／Ａ Ｌ：鉛直面85度以上の平均輝度 （cd／㎡） Ｉ85：照明器具の鉛直角85度方向の光度の最大値（cd） Ａ：照明器具の発光部分の見かけの大きさ（㎡） ※見かけの大きさは、グローブが十分に光を散乱するもの（フロスト加工、プリズム加工等）の場合はグローブの面積、それ以外の場合は発光面の面積（チップごとの反射板の面積の合計等）とすること。 |
| ４－(5) | 上方光束比5％以下 | 3％ | 適合 | 資料７ |  |
| ４－(6) | 2,600K～5,500K | 3,500K | 適合 | 資料９ | ＬＥＤチップ製造メーカーの仕様書等、もしくは分光放射照度計等による測定結果を添付すること |
| ４－(7) | Ra＝60以上 | Ra＝65 | 適合 | 資料９ |  |
| ４－(8) | IP23・IP44 | IP65 | 適合 | 資料１０ | 防塵試験、防水試験の試験成績書を添付すること。 |
| ４－(9) | 自動点滅器 | なし | 適合 | 資料１ |  |
| ４－(10) | 定電流電源装置 | 別添のとおり | 適合 | 資料１１ | 電源装置の出力波形を添付すること。 |
| ４－(11) | 耐用年数15年 | 別添のとおり | 適合 | 資料１２ | 使用部品等の耐用年数等から期待される設計寿命について、精算書又は考え方等を記載すること。 |
| ４－(12) | 期待寿命60,000時間以上 | 別添のとおり | 適合 | 資料１３ | ＬＥＤの設計寿命を算定した考え方等について記載すること。ジャンクション温度の規格、温度管理、実測データ等について必要な測定値、計算書を添付すること。また、加速度試験等で設計寿命を設定している場合は、基準、考え方、根拠等の資料を添付すること。 |
| ５ | 表示板 | 別添のとおり | 適合 | 資料１４ | 表示板の様式を添付すること。 |
| ６－(1) | 絶縁抵抗30MΩ以上 | 別添のとおり | 適合 | 資料１５ | 試験成績書を添付すること。 |
| ６－(2) | 耐電圧1500V | 別添のとおり | 適合 | 資料１６ | 試験成績書を添付すること。 |
| ６－(3) | JIS C61000-3-2 クラスＣ | 別添のとおり | 適合 | 資料１７ | 試験成績書を添付すること。 器具の力率、各次数の含有率（％）を明記すること。 |
| ６－(4) | JIS C61000-4-5 対地間10kV、 線間5kV | 別添のとおり | 適合 | 資料１８ | 試験成績書を添付すること。 サージ電圧は、対地間(コモンモード)10kV、線間(ノーマルモード)5kVとすること。 |
| ６－(5) | 本確認書に添付した以外にも、仕様の確認に必要な書類は速やかに提出可能であること。 | 提出可能 | 適合 |  |  |
| ６－(6) | 書類は日本語で作成すること。 | 全て日本語 | 適合 |  | 日本語以外の原版の翻訳による場合は、翻訳者および灯具メーカー各々が署名・押印して、原版と翻訳書を併せて提出すること。 |
| ７ | ３年保証 | ５年保証 | 適合 |  | 納品時に保証書を発行すること。 |

記載方法

(1) 「札幌市生活道路設置型LED街路灯仕様書」の各項目ごとに、製品の仕様を「製品仕様欄」に記載し、適合している場合は、「適合性欄」に「適合」と記載すること。

(2) 「製品仕様欄」内に製品仕様を記入しがたい場合は、別途一連番号を付した資料を添付し、「資料番号欄」に資料の番号を記載すること。

(3)「備考欄」において、添付を求めている資料は必ず添付すること。

(4) 試験成績書には、試験場所、試験日、試験条件、合否判定条件、測定器等のメーカー名・型番等を明記し、試験担当者、承認者がそれぞれ署名または押印すること。

(5) 提出書類はすべて日本語で提出すること。

(6) PDF形式の電子データを合わせて提出すること。